## Sheet1
调研答复函
四川济通工程试验检测有限公司：
我方已仔细研究 邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：
一、 设备部分
序号 | 名称 |  | 单位 | 单项报价 （不含税） | 备注
1 | 微机控制电液伺服压力试验机（1000kN） |  | 台 |  | 1
2 | 微机控制电液伺服压力试验机（3000kN） |  | 台 |  | 1
3 | 微机控制电液伺服万能试验机（100kN） |  | 台 |  | 1
二、设备参数
序号 | 项目 | 技术参数 | 单位 | 单价报价 （不含税） | 备注
1 | 微机控制电液伺服压力试验机（1000kN） | 设备参数应符合JJG 1063-2010《电液伺服万能试验机》的要求； 1.试验力：1000kN 2.试验机级别：1级 3.控制方式：计算机三闭环控制和编程控制 4.最小分辨值：0.1kN 5.承压板间最大距离：220mm 6.上下压力板规格：φ220mm/220×250mm 7.活塞直径*最大行程：φ200×80mm 8.立柱间距：230mm 9.电机功率：0.75kW 10.输入电压：380V（三火一零） 11.外型尺寸：880×355×1210mm | 台
2 | 微机控制电液伺服压力试验机（3000kN） | 设备参数应符合JJG 1063-2010《电液伺服万能试验机》的要求； 1.框架式机构，结构稳定； 2.大空间、大行程双向油缸活塞，双伺服油泵静音控制，工作效率更加高效、稳定，满足多类型试验要求； 3.配备0.5级高精度轮辐式传感器，检测更加精准； 4.新型压力试验机操作简单，稳定性高，故障率低。 5.最大试验力（kN） 3000 6.压力机准确度等级 0.5级 7.试验力示值相对误差 ±0.5%以内 8.试验力测量范围 10%-900%FS（全程不分档） 9.主机结构：整体铸件 10.立柱间距离（mm） 430 11.承压板间最大距离(mm) 350 12.上下压板尺寸（mm） Φ295 13.活塞行程（mm） 200 14.活塞运动方向控制 双向油缸15、调整空间方式 垫块调整（最小可调整至100mm，可定做） 16.主机外形尺寸（mm） 600×500×1600 17.油源外形尺寸（mm） 600×600×1500 18.总功率（kW） 1.1 19.输入电压 380V（三火一零） 20.主机重量（kg） 1700 21.油源重量（kg） 300 | 台
3 | 微机控制电液伺服万能试验机（100kN） | 设备参数应符合JJG 1063-2010《电液伺服万能试验机》的要求； 1.最大试验力(kN) 100 2.拉伸夹头间最大距离(计活塞行程) 500mm 3.两丝杠间有效距离(mm) 270 4.钳口块规格(mm) 0-15(平) φ14-1p22 5.上下压板间最大距离(mm) 430 6.上下压板尺寸(mm) φ100 7.弯曲试验时支棍最大宽度(mm) 140 8.活塞直径*行程(mm) φ80×150 9.移动横梁升降速度(mm/min) 240 10.移动横梁升降电动机功率(kW) 0.55 11.主机(不计行程)(mm) 650×620×1750 12.包装尺寸主机(mm) 900×710×2030 13.装箱重量：主机，测力计(含附件)(kg) 900/400 | 台
三、 安装及运输
序号 | 项目 | 单位 | 单价报价（不含税） |  | 备注
1 | 物流费 | 台
2 | 安装费 | 台 |  |  | 含安装所需耗材费用
四、 报价要求 以上报价细项为参考，请按分项不含税单价报价。报价须包含人工、调试、保修期服务费用。报价有效期为60天。
后附资格要求资料并加盖公章。
供应商名称： （盖公章）
联系电话：
日期： 年 月 日