## Sheet1
调研答复函
四川济通工程试验检测有限公司：
我方已仔细研究 邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：
一、 设备部分
序号 | 名称 |  | 单位 | 单项报价 （不含税） | 数量
1 | 软式透水管圆球顶破夹具圆球顶破夹具 |  | 套 |  | 1
2 | 自动混合料拌和机 （高温款） |  | 台 |  | 1
3 | 在线式UPS不间断电源 |  | 台 |  | 2
4 | 土工格室条带抗拉夹具 |  | 套 |  | 1
5 | 300kN抗压抗折一体机 |  | 台 |  | 1
二、设备参数
序号 | 项目 | 技术参数 | 单位 | 备注
1 | 软式透水管圆球顶破夹具圆球顶破夹具 | 满足SL 235-2012《土工合成材料测试规程》中圆球顶破试验的要求 | 套 | 需匹配现场在用设备
2 | 自动混合料拌和机 （高温款） | 1、先进的微机控制技术，在室温～270℃内任意设定拌和温度，可在99分钟内不间断高温运行，高温温度为：220℃至270℃。 2、自动进行 PID 调节控制，可自动控制拌和时间，实现了操作自动化。 3、具有相序保护功能，可避免因相序错误造成的机械损坏。 4、拌和量： 20升 5、控温范围： 室温～270℃ 6、控温精度： ±3℃ 7、控时范围： (0～999)秒/（0～99）分钟 8、控时精度： ±0.1 秒/±1分钟 9、拌和桨转速： 公转40～50 圈/分；自转 70～80 圈/分 10、拌和电机:交流380伏、550瓦；1400转/分；50赫兹 11、升降电机:交流380伏、250瓦；1400转/分；50赫兹 12、外形尺寸:600mm×400mm×1380mm(长×宽×高) 13、整机重量(净重):不超过220千克 14、环境温度:(-5～+50)℃ 15、环境湿度:80% 16、工作电源:AC(380±10%)V、50Hz、16A；三相四线制，带零线) | 台
3 | 在线式UPS不间断电源 | 6KVA/5400W在线式UPS不间断电源，含电机，高频机，单进单出，满足断电后自动接入设备保证试验连续性且续航1小时要求，配套电池柜16只12V26AH及连接线 | 台 | 需匹配现场在用设备
4 | 土工格室条带抗拉夹具 | 满足 GB/T 19274-2024 《土工合成材料 塑料土工格室》中土工格室条带拉伸试验的相关要求 | 套 | 需匹配现场在用设备
5 | 300kN抗压抗折一体机 | 1 、最大试验力抗压：300kN 抗折：15kN 2 、试验机等级0.5级 ★ 3 、通道频带宽度：≥800Hz ★ 4 、测试系统分辨率：优于1/9000000 ★ 5 、数据采集系统无故障连续运行时间：≥4000H 6 、示值相对误差±0.5% 7 、位移测量范围0～100mm 8 、位移分辨力0.001mm 9 、力加载速率调节范围0.005～5% F·S/s 10 、力速率控制精度优于设定值的±1% 11 、过载保护120％过载保护（无变形、无机械损伤） 12 、丝杠升降速度0～55mm/min 13 、丝杠行程100mm 14 、压板间最大距离250mm 15 、两立柱有效距离250mm 16 、产品重量：≥800kg 17 、300kN两位一体主机一台 ★18、全闭环多通道控制器（控制器须为生产厂家同品牌）一台 ★19 、压力试验机专用测控软件一套 20 、国际知名品牌进口伺服驱动系统一套 21 、300kN 、15kN知名品牌负荷传感器各一支 22 、上下压板尺寸一块 23 、水泥抗压夹具一套 24 、水泥胶砂抗折夹具 25 、试样防坠挡块及试样盘一套 26 、计算机、A4打印机一套 27 、电脑操作台一套 28 、随机工具一套 ★ 29 、所投产品厂家须取得 SO1400环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证要求、ISO 10012：2003测量体系认证、ISO14001：2015环境体系 、OHSASI8001：2007职业健康体系及售后服务五星体系认证。 | 台
三、 安装及运输
序号 | 项目 | 单位 | 单价报价（不含税） |  | 备注
1 | 物流费 | 套 |  |  | 含安装、调试
四、 报价要求 以上报价细项为参考，请按分项不含税单价报价。报价须包含人工、调试、保修期服务费用。报价有效期为60天。
后附资格要求资料并加盖公章。
供应商名称： （盖公章）
联系电话：
日期： 年 月 日